DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO PÓRTATIL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| Contenidos del kit | Desfibrilador, batería (una, preinstalada), almohadillas SMART (un conjunto, preinstalado), guía de configuración/mantenimiento con etiquetas de fecha de vencimiento, manual del propietario, guía rápida de referencia |
| --- | --- |
| Onda | Bifásico exponencial truncado SMART. Parámetros de onda ajustados como función de la impedancia de cada paciente |
| Pico de corriente de desfibrilación - Adulto | - 32 A (150 J nominal) en una carga de 50 ohm |
| Pico de corriente de desfibrilación - Pediátrico | - 19 A (50 J nominal) en una carga de 50 ohm (utilizando el cartucho de almohadillas SMART opcional para recién nacidos/niños) |
| Descarga rápida | - Capaz de proporcionar una descarga después del final de un intervalo de CPR, normalmente en ocho segundos |
| Tiempo de ciclos descarga-a-descarga | Normalmente menos de 20 segundos etre descargas en una serie |
| Instrucciones de voz | - Mensajes de voz detallados guían la respuesta a lo largo del uso del desfibrilador |
| Orientación de CPR | - Instrucciones para CPR de adultos y recién nacidos/niños disponibles en la selección de usuario |
| Aplicación de descarga | - A través de almohadillas adhesivas ubicadas directamente sobre la piel del paciente como se ilustra en las almohadillas |
| Controles | - Mango verde del cartucho de almohadillas SMART, botón verde de encendido/apagado, botón-i azul, botón naranja de descarga |
| Indicadores | - Luz de "listo" ,botón-i azul, luz de advertencia |

| Tipo | - DC 9 voltios, 4,2 Ah, conformado por celdas primarias desechables de larga vida de dióxido de litio y manganeso |
| --- | --- |
| Capacidad | - Mínimo 200 descargas o 4 horas de tiempo de operación (EN60601-2-4:2003) |
| Fecha de "instalar hasta" | - La batería está marcada con una fecha de "instalar hasta" de al menos cinco años a partir de la fecha de fabricación |
| Vida en espera | - Normalmente cuatro años cuando se instala la batería en la fecha de "instalar hasta". (Alimentará el AED en estado de espera dentro del rango de temperatura en espera especificado, asumiendo la prueba de inserción de una batería y ningún uso de desfibrilación) |
| Batería |  |

| Temperatura de espera | - 0 - 43 °C (32 - 109 °F) |
| --- | --- |
| Humedad de funcionamiento | - 0 a 95 % de humedad relativa (sin condensación) |
| Humedad de espera | - 0 a 75 % de humedad relativa (sin condensación) |
| Altura de espera | - &gt; 48 horas de 0 a 8.500 pies y &lt;48 horas de 8.500 a 15.000 pies |
| IEM(irradiado/inmunidad) | - Cumple EN55011 Grupo 1 Nivel B Clase B y EN61000-4-3 |
| Requisitos ambientales/físicos |  |

| Sellado | - Objetos sólidos según EN60529 clase IP2X; prueba de goteo según EN60529 clase IPX1 |
| --- | --- |
| Temperatura de funcionamiento | - 0 - 50 °C (32 - 122 °F) |
| Altitud de operación | - 0 a 4.500 m (0 a 15.000 pies) |
| Tolerancia al abuso de descarga/caída | - Resiste una caída de 1 metro a cualquier borde, esquina o superficie |
| Vibración | - Cumple EN1789 vibración de barrido sinusoidal y aleatoria, especificación de ambulancia en carretera en los estados de funcionamiento y espera |
| Almohadillas SMART |  |

| Energía aplicada | - Adulto: nominal de 150 Joules en una carga de 50 Ohm; recién nacidos/niños: nominal de 50 Joules en una carga de 50 Ohm |
| --- | --- |
| Presentación | - Cartucho desechable que contiene las almohadillas de desfibrilación adhesivas, se adhiere al desfibrilador para una solución de almohadillas integrada. |
| Área de superficie activa | - 85 cm² (13,2 pulgadas²) cada uno |
| Longitud del cable | - Almohadillas de adultos: 137 cm (54"); Almohadillas de recién nacidos/niños: 102 cm (40") |
| Fecha de "utilizar hasta" | - El cartucho está marcado con una fecha de "utilizar hasta" de al menos dos años a partir de la fecha de fabricación |
| Almohadillas de capacitación (opcional) | - Las almohadillas especiales colocan el HeartStart OnSite en modo de capacitación y desactivan su capacidad de aplicación de energía. Las almohadillas de entrenamiento presentan 8 guías de capacitación del mundo real. Utilizar con el tapete de capacitación (incluido) o con adaptadores en maniquís |